УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГП на ПХВ

«Поликлиники

№2 г.Семей» УЗ ОА

_________Мухаметчанов Р.Г.

КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей» УЗ ОА,

По адресу: г.Семей ул. Байтурсынова, 27

проводит государственные закупки

изделий медицинского назначения согласно

Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан

от 7 июня 2023 года №110

способом запроса ценовых предложений

Объявление №37

| № лота | Наименование мед.изделия | Краткая характеристика мед.изделия | Ед. изм | Кол-во | Цена, тг | Выделенная сумма | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фетальный монитор | Назначение: Предназначен для неинвазивного и инвазивного мониторинга плода во время дородового обследования, родов и родоразрешения Область применения: Акушерство и гинекология Класс безопасности: Класс 2 б – с повышенной степенью риска. Отображаемые физиологические параметры: ECG, RESP, TEMP, SpO2, PR, НИАД, СО2, FHR, TOCO. Монитор: размер экрана не уже12,1; разрешение не уже 800х 600. Многофункциональный монитор состоит из блока и подключаемых модулей, обеспечивает комплексный мониторинг беременности, родов и послеродового периода. Подключаемый модуль можно использовать в качестве переносного монитора пациента Отличительные особенности аппарата. Рабочая частота ультразвука не должна превышать1 МГц. Интенсивность ультразвукового излучения: Iоb<10мВт/см2. Диапазон измерения частоты сердечных сокращений плода не менее 30 уд/мин～250 уд/мин. Точность измерения частоты сердечных сокращений плода ≤±1 уд/мин. Диапазон измерения TOCO составляет не уже 0-100. С функцией ручной/автоматической маркировки шевеления плода. Встроенная экспертная система подсчета баллов, обеспечивающая четыре метода подсчета баллов: КРЭБС, Фишер, улучшенный Фишер и NST. Имеет функции подсказки интенсивности сигнала сердечных сокращений плода, проверки кросс-канала и позволяет одновременно осуществлять мониторинг двух сердец близнецов. Автоматический анализ результатов: Потери сигналав %, Частота ЧСС, Сокращения матки, Базальная линия, Базальный ритм, Частота вариабельности, Акцелерации, Децелерации, Нетдецелераций, Поздние децелерации, Ранние децелерации, Вариабельные децелерации, Вариабельность коротких отрезков STV, Вариабельность длинных отрезков LTV, Длительность эпизодов высокой вариабельности, Длительность эпизодов низкой вариабельности, Время начала и окончания обследования. Оценка по шкалам: FISHER, KREBS, NST, Доуза-Редмана. Отображение на дисплее критериев оценки. Оценка состояния двух плодов одновременно. Тревоги: 3 уровня тревог (высокий, средний, низкий). Звуковая и световая индикация. Настройка параметров тревоги. Просмотр списка тревог с указанием даты, время и параметра. Визуальная сигнальная лампа не уже 360 °, интеллектуальная сигнализация. Дисплей: На экране выводятся данные: в виде временных трендов и числовых значений параметров.Поддержка двойного экрана. 7 режима работы дисплея: мать-плод / плод/ мать/списка/ тренда/ ОxyCRG/ крупного шрифта. Окно оксикардиореспирограммы (OxyCRG). Перемещение активного окна. Раскладка компьютерной клавиатуры, быстрый ввод информации о пациенте. Поддержка работы с раздвижным экраном, быстрое переключение интерфейса дисплея Размер аппарата: не уже450мм × 312 мм × 99.5мм Вес: не уже 5 кг Аккумулятор. Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Время работы не менее 4 часов. Номинальное напряжение не менее14.8В и не более 14.8 В. Измеряемые параметры: ЭКГ. Стандартная ЭКГ в 3/5 отведениях, дополнительное измерение ЭКГ в 12 отведениях. Выбор усиленияX0,25, X0,5, X1, X2, X4, Авто Скорость развертки: Не уже 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с. Диапазон сердечного ритма: не менее 15-350 ударов в минуту. Наличие анализа ST-сегмента и анализа аритмии. Скорость развертки- 6.25, 12.5, 25, 50мм/с. Ведет подсчет ЧСС. Взрослые: не менее15-300 уд/мин, Неонатальный:не уже 15-350 уд/мин. НИАД.Диапазон измерения давления НИАД: не уже 30-300 мм рт. ст., точность не уже ±3 мм рт. ст. RESP. Метод импеданса RA-LL Диапазон измерения: Взрослые:не уже 0~120 об/мин, дети/новорожденные:не уже 0~150 об/мин Точность:не уже ±2 об/мин ине менее 2% ДЫХАНИЕ Апноэ: мне менее 10–60 секунд (Adu), не менее 10 – 40 секунд (дети/новорожденные) Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25мм/с Выбор усиления X0,25, X0,5, X1, X2, X4 SPO2. Диапазон измерения от 0% до 100%, точность в диапазоне от 70% до 100% для взрослых и детей ±2%, для новорожденных ±3%. PR от SPO2: 20-254 ударов в минуту Дополнительный мониторинг SpO2, с отображением индекса перфузии, диапазоном измерений 0,02%-20% и функцией команды коэффициента качества сигнала ЭЭГ (SQI) TEMP. 2 канала измерения Диапазон измерения:не уже 0-50°C. Точность:не уже ±0,1 °C Тип датчика: Кожный/ректальный Отображение: T1, T2, TD (разность температур). ETCO2. Метод измерения: боковой или основной поток. Диапазон измерения CO2:не менее 0-150 мм рт.ст. Тревога: настраиваемые пользователем верхние и нижние 3-уровневые пределы; Приоритет звуковой и визуальной сигнализации. Хранилище данных. Обзор сигналов тревоги:не менее 300 групп параметров сигналов тревоги. Полный обзор сигналов раскрытия информации: 120 мин. Обзор НИАД:не уже 2000 групп График тенденций:не менее 120 часов Таблица трендов:не менее 120 часов Freeze Review: обзор сигнала не уже240 с (материнский);не менее 60-часовой обзор кривых (фетальный) Хранение при выключенном питании: Да Принадлежности: Кабель для питания-1 шт. Бумага для печати (Бумага для записей (не менее 150 мм×90 мм-150P, сложенная Z-образно)-1 шт. Ультразвуковой доплеровский датчик (Зонд FHR1 /водонепроницаемый, Ø79.6/длина 2200 мм/для взрослых)-1 шт. Ультразвуковой доплеровский датчик (Зонд FHR2 /водонепроницаемый, Ø79.6/длина 2200 мм/для взрослых)-1 шт. Датчик сокращений матки (Зонд TOCO/водонепроницаемый, Ø79.6/ длина 2200 мм/для взрослых)-1 шт. Маркер движения плода (Маркер событий/водонепроницаемый, длина 3000 мм/для взрослых)-1 шт. Ремешки для крепления датчиков-( Ремень для крепления датчиков, длина 1,5 м)-3 шт. | комп | 1 | 3667000 | 3 667 000,00 | г.Семей ул. Байтурсынова, 27 | Срок поставки до 10.12.2023 года В стоимость входит доставка, монтаж, сборка, проверка на работоспособность, ввод в эксплуатацию, инструктаж работников по месту установки. К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования: медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Инструкция (паспорт/руководство пользователя) на государственном и/или русском языках. При поставке оборудования обязательно предоставить сертификат соответствия. |

Начало представления ценовых предложений с 16:40 09 ноября  2023 г. Окончание представления ценовых предложений  до 16:40  16 ноября  2023 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов:  16 ноября 2023 г., в 17:00 по адресу  г. Семей, ул. Байтурсынова, 27

КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей» УЗ ОА, бухгалтерия, 2 этаж.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 3 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств,     психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";   Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. В случае предоставления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым предоставивший ценовое предложение.  В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.